## łóżko
załącznik nr 1C do SOWUZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
|  | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany TAK/NIE ( proszę wypełnić)
L.p. | Nazwa / Opis parametru
Łóżko rehabilitacyjne
1. | leże czterosegmentowe z regulacją segmentów przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym | TAK
3. | regulacja wysokości całego leża przy pomocy siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym | TAK
4. | leże składane tak aby była możliwość transportu łóżka w samochodzie | TAK
5. | obudowa łóżka z drewna i płyty MDF lub z płyty laminowanej czy inną płytę meblową o gr. 18 mm jeżeli jest odporna na dezynfekcję | TAK
6. | elementy metalowe malowane proszkowo | TAK
7. | Bezpieczne obciążenie - co najmniej 135kg | TAK
8. | bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie min 175 kg | TAK
9. | Możliwość przemieszczania łóżka we wszystkich pozycjach. | TAK
10. | indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych. | TAK
11. | zasilanie 230V | TAK
12. | barierki boczne– składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 420 mm, wyposażone w blokadę | TAK
13. | dodatkowe nakładki na barierki, podnoszące ich wysokość ( po obu stronach łóżka) | TAK
14. | wysięgnik wraz z uchwytem | TAK
15. | Materac z pokrowcem paroprzepuszczalnym, zmywalnym i nieprzemakalnym. | TAK
16. | długość zewnętrzna łóżka – 2150 mm ( +/- 100 mm) | TAK
17. | szerokość zewnętrzna łóżka – od 950 – do 1050 mm | TAK
18. | Długość gwarancji (wpisać okres oferowany) | min. 24 mies.
Zdjęcie oferowanego sprzętu:
…………………
podpis Oferenta